## Sheet1
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 总预算价格预算上限（万元） | 临床需求
1 | 多人共览显微镜 | 台 | 1 | 15 | 1、光学系统：无限远色差校正光学系统，齐焦距离≤45mm。 2、观察筒： 2.1主观察筒（1个）：铰链式三目观察镜筒；30°倾斜，瞳距调节范围：50mm~76mm。三档分光比：双目：三目=100:0或20:80或0:100。 2.2 侧观察筒（4个）：铰链式双目观察镜筒；30°倾斜。 3、目镜（10个）：高眼点、大视野、平场目镜，PL10X/22mm，适度可调。 4、中间光标模块组，带LED指示光标，光标红、绿、蓝三种颜色可切换，光标亮度可调。 5、转换器：内倾式6孔转换器（带DIC插槽）。 6、载物台：复合式机械平台，面积不小于190X170mm,移动范围：80X55mm,可同时夹持两块切片，方便对比观察。双向线导轨传动(非齿轮齿条），彻底解决传统横向导轨（齿条）突出带来的隐患。调节手柄可以根据客户需求左右手位可选。 7、物镜：无限远平场消色差物镜：4X/N.A.≧0.10，10X/N.A.≧0.25，20X/N.A.≧0.40，40X/N.A.≧0.65(弹簧）。 8、聚光镜：摇出式聚光镜，带可变光阑及孔径数标识。 9、机架：低手位粗微调同轴调焦机构，微调精度0.001mm,带防止载物台下滑粗调带松紧调节装置，有随机上限位装置；采用数字调光，具有光强设定与复位功能，内置透射光滤色镜（LBD、ND6、ND25)，宽电压，12V100W卤素灯，预定中心，亮度连续可调。
2 | 数字切片扫描仪 | 台 | 1 | 80 | 1.切片装载方式：一体化、箱式病理切片扫描仪主机，无物镜、相机等核心原件在外裸露，全自动上载切片，一次性同时装载数量≧100片。 2.扫描方式：采用面阵扫描技术，成像设备采用大靶面面阵CMOS，像素≥2500万，帧率≥40帧/秒。 3.光源：采用高速频闪光源，而非普通的常亮LED光源，保证在高速扫描时提供足够的光通量。 4.系统同时搭载两个真实进口物镜， 20X物镜数值孔径≥0.80NA ；40X物镜数值孔径≥0.95NA，可以软件自由切换两种物镜，无需手动切换。 5.扫描分辨率：20倍物镜下扫描分辨率≦0.208μm/pixel，误差为±15%；40倍物镜下扫描分辨率≦0.105μm /pixel，误差为±15%。 6.对焦精度：细对焦重复定位精度≦10nm，10μm阶跃定位时间≦40ms。
3 | 显微镜 | 台 | 2 | 8 | 1、光学系统：无限远光学系统，根据需要可以增加各种不同的附件，实现多种功能，拓展应用空间。 2、镜体：Y 型镜体，底座与立臂为一体式结构，镜体采用全金属高压模铸而成，具有优异的稳定性与刚性。镜架上设计有工具存放装置（便于存放工具，触手可及），镜架后侧设计有安全提手，方便移动显微镜。 3、观察筒：铰链式三目，30°倾斜，360°旋转。 4、目镜：高眼点、大视野、平场目镜，PL10X/22mm 5、物镜转换器：内定位内倾式五孔转换器。 6、物镜：平场消色差物镜4X /N.A.≧0.1，10X/N.A.≧0.25， 20X/N.A.≧0.40，40X/N.A.≧0.65（带缓冲装置）。 7、调焦机构：粗调范围30mm，微调精度0.002mm，粗调带松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩；带可调节上限位装置，有效保护切片和物镜不受损坏，便于快速聚焦,并方便油镜的使用。 8、载物台：机械移动平台，采用双向线轨传动机构，避免传统平台的横向导轨突出所带来的安全隐患，并在双向行程末端起到过载保护作用，提高机构的可靠性。 9、聚光镜：摇出式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条升降，带可变孔径光栏。 10、照明系统：远心柯拉照明，带可变视场光阑。100V-240V 宽电压输入。卤素灯，预定中心，亮度连续可调。主电源开关与光源亮度调节独立设计，高电压与低电压分开控制，有效延长和保护灯泡的使用寿命。 11、摄像系统：摄像系统：600以上万像素彩色相机，
4 | 试剂冷藏柜 | 台 | 3 | 6 | 2-6度冷藏箱2台（700L以上，透明门）、负20度冷冻箱1台（250L以上，透明盖）
5 | 水浴箱 | 台 | 3 | 0.15 | 2加热功率 600W 3内胆 一体成型不锈钢 4温控范围 室温～100℃ 5温度波动 ±0.5℃ 6显示方式 LED显示屏 8定时功能 标配 9容量 5L及以上 13具备超温中文报警，具备防干烧功能
6 | 染色封片一体机 | 台 | 1 | 45 | 胶带封片（每小时封片量1000片以上，每次封片量200片以上）
7 | 切片机 | 台 | 3 | 15 | 4、样品夹可在三维轴上任意锁定，便于调整样品切面角度 5、粗进小手轮位置更接近操作者，符合人机工程学原理 7、互换标本夹头（蜡块夹头、视觉精准的水平包埋盒夹头选配） 8、刀架左右移动有效使用刀片刃口（分三个部位切片） 11、切片厚度范围：0~60μm 0~20μm 增量1μm 20~60μm 增量5μm 12、修片厚度范围：0~60μm 13、切片最小分度值：1μm 14、切片精度：±5％ 15、最大样本尺寸：70×70(mm) 16、样本修块设定两档可调：15μm和35μm 17、样本回缩：60μm（可以关闭此功能） 18、样本水平移位：28mm 样本垂直移位：70mm 19、刀架基座移动最大值：70mm 刀架左右移动最大值：23mm 20、样本定位：水平8° 垂直8° 360°旋转
8 | 烤片机 | 台 | 2 | 1 | 1、烤片仪采用铝板制作，热传导良好，硅橡胶加热膜系统，各部分温度均匀，加热时间短。 2、5个斜面平台，一次性烤片至少45张， 5、烤片温度设定：室温-90℃
9 | 摊片机 | 台 | 2 | 1 | 1、硅橡胶加热膜系统，安全可靠，热稳定性好，加热时间短，操作简单，性能稳定。 4、漂片温度设定：室温-90℃ 6、漂片缸尺寸：220*150*50mm
10 | 脱水机 | 台 | 1 | 25 | 1、用户交互：全中文彩色液晶触摸显示屏≥12英寸 2、操作台面：操作台面采用大理石设计，表面光滑，方便日常清洁； 3、单个组织缸容量：≥300个组织包埋盒。 4、组织缸开关盖方式：采用电子锁自动进行锁紧和打开，具有双重触发装置 5、组织缸盖：缸盖可加热，室温-70°C可调，具有铁氟龙镀层。 6、液位监测：单个组织缸内具有≥3个传感器 7、温度设置：试剂温度范围为室温-65°C可调，控温精度±1°C。石蜡应设置安全最低温度具有≥50℃。最高可达75℃。 8、脱水程序：用户可编辑脱水程序，可存储脱水程序数量≥100个， 9、流体控制系统：应用陶瓷材料制作多向旋转阀 10、报警方式：具有本机报警和远程报警、监控功能。 11、试剂质控功能：可以对包埋盒数量、试剂使用次数、使用天数等设置阈值，多维度监测试剂状态，提示更换试剂。 12、试剂自动轮换功能：每次更换石蜡或同一种试剂后，系统将以正确的顺序 (根据清洁度由低至高排列)自动使用试剂，无需手动轮换试剂瓶位置。 13、试剂自动补液功能：石蜡或脱水试剂不足时，可以进行自动补液，保障本次脱水程序的顺利完成。 14、断电记忆保护功能：断电时可自动记忆当前运行步骤，在电源恢复后，系统自动运行剩余步骤时间，保证样本安全。
11 | 包埋机 | 台 | 1 | 10 | 1、加热器温度设定范围：室温-99℃。 2、温度显示误差：≤±1℃。 3、保存盒尺寸：≥180*210*50mm(长*宽*高) 4、 蜡缸容积：≥6L。 5、 冷台面积：≥355×370mm 6、 功率：＜1200W 7、配有手动和脚动开关，可同时实现包埋模定位和出蜡。 8、操作台左右两端各设置了刮蜡器，可用于整修蜡块和包埋盒周边的余蜡。 9、有定时开（关）机的功能。全自动程序控制，1周每天开关机时间可预设。 10、对包埋微小组织的观察采用LED作为照明光源。 11、半导体制冷块快速制冷。 12、储蜡缸和保温盒具有双重过载保护、安全可靠。 13、彩色高清液晶显示屏，导航键盘，全中文操作界面。 14、包埋机工作台面和左右两个保温盒为模具一次成型，台面有引蜡槽，余蜡直接进入保温盒。避免漏蜡和余蜡再处理。
12 | 烤箱 | 台 | 2 | 0.6 | 2. 工作区尺寸：≤350*350*350mm 3. 舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架（标配2件），箱体外部为碳钢喷塑，采用底部加热，自然对流结构。 4. 保温层采用硅酸铝棉，保温性能好，设备表面温度低，减少受外界环境温度的影响。 5. 耐高温硅胶密封条设计，采用高硼硅耐高温玻璃，透视窗结构设计，便于观察设备内部情况。 6. 具有超温报警系统功能，可设定限制温度，超过限制温度即自动中断加热输出，防止温度过高对仪器产生损害。 7. 采用PID微电脑控温技术，有温度自整定功能，以及自动故障检测报警功能。LCD液晶温度显示，自带温度偏差校准功能 8. 温度选择范围：RT+10-250℃。 9. 设备容积；≥40L。 10. 温度显示分辨力：0.1℃。 11. 温度均匀性：≤最高温度±3％ 12. 功率；1500W 13. 具有定时功能，声光报警提示，0-9999h/min
13 | 纯水仪 | 台 | 1 | 0.8 | 进水要求： 1.市政自来水，工作时进水水压0.1-0.3Mpa,水温5-45℃，水质符合GB5749规定 系统流程：PF+AC+RO+DI 2.纯化系统： 10"PP滤芯*2+10"活性炭滤芯*2+300GPD RO 反渗透膜*2+去离子交换柱*1 出水水质符和国标GB/T6682-2008 符合一级水要求 3.* DI去离子水指标 电导率：0.055-0.1μs/cm 电阻率：10-18.25MΩ·cm@25℃ 重金属离子：<0.1μg/L 颗粒物：<1/ml 4.RO反渗透水指标 离子截留率：96-99% 有机物截留率：>99% 颗粒和细菌截留率：>99% 5. 产水量（25℃）：大于60升/小时 6.瞬间出水量：1000ml/min 7.出水压力：0.25Mpa 8.出水口：1个RO反渗透水，1个DI去离子水 9.使用环境:温度：15-35℃ 相对湿度：≤80%
14 | 全自动特殊染色仪 | 台 | 2 | 30 | 特殊染色及原位杂交染色系统
15 | 离心机 | 台 | 1 | 4 | 1、最高转速：≥6000 rpm；最大相对离心力：≥5037 xg；转速精度：≤10 rpm。 2、无碳刷交流变频电机驱动，微电脑控制；预设离心程序、离心力、转速、离心时间且同步显示。 3、15加速/15减速选择。可根据样品需求任意设定升降速。 4、差速离心；定速计时功能：让用户获得可重复的结果，提高离心机的可比性；点动即瞬时离心功能。 5、同步设定离心力、转速，且双屏同步显示；具有离心力专用设定键。 6、噪音≤65 dB。 7、运行中可随时更改参数，无需停机。 8、双层钢制结构，电动安全门锁；不平衡保护，自动平衡，无需配平；出错或不平衡时，声音信号提示。自动失衡识别。 9、最快升降速时间≤28 s。 10、定时范围：1～9999 min/连续/点动（瞬时）离心。 11、倒计时小于1分钟，以秒为单位显示。 12、下沉式排气，安装过滤装置，预防离心过程中气溶胶污染。 13、（1）水平转子：100 mL×4，4500 rpm，3645 xg； 适配器：100 mL×4，50 mL×8，10 mL/15 mL/5 mL×24。 （2）角转子：15 mL/20 mL×12，6000 rpm，5037 xg。
16 | 原位杂交仪 | 台 | 1 | 5 | 原位杂交染色系统
17 | 生物安全柜 | 台 | 2 | 6 | 一个单人全排(1m)、一个双人半排(1.5m)。
18 | 低温高速离心机 | 台 | 1 | 5 | 1、最高转速：21000rpm 2、最大相对离心力：30410xg 3、最大容量：750mlx4 4、转速精度：±10rpm 5、定时范围：1s～99h59min59s/点动（瞬时）离心 6、试液温升：运转20分钟试液温升<10℃ 7、噪音：≦60dB
19 | 包埋盒打号机 | 台 | 1 | 8 | 1 采用激光打印，无需色带或者墨盒等专用打印耗材 2 打印内容可任意指定及排版，支持汉字，英文，数字，符号，二维码 3 字段可选择性编入二维码 4 包埋盒书写面及前端顶平面区域均可打印信息，内容类型不限 5 可清晰打印≤2.5*2.5mm尺寸的汉字 6 打印出的二维码能可靠扫描 8 打印在包埋盒上的字迹耐常规有机试剂，耐刮擦 9 可装备料槽数量≥5个 10 打印速度：每分钟≥15个 11 打印软件中展示当前打印模板示意图形，方便确认 12 打印软件可实现批量打印和单独打印 13 打印软件可自定义打印字段名称及排布顺序 14 具有任务重复生成提示，避免出错 15 打印中自动切换指定料槽，也可软件中点击对应图形切换料槽 16 打印软件展示任务信息表，包括打印内容及完成状态 17 可以查看打印历史，导出历史表格文件 18 可与医院的HIS或LIS系统联接 19 可提供方便使用的管装包埋盒，并保证打印质量 20 打印区域有效遮蔽，避免激光辐射 21 可选配≥250个包埋盒通量的收纳系统，可后期升级
20 | 冰冻机 | 台 | 1 | 20 | 冰冻切片染色封片用（包括细胞巴氏染色封片）
21 | 玻片打号机 | 台 | 1 | 8 | 1 采用激光打印，无需色带或者墨盒等专用打印耗材 2 打印内容可任意指定及排版，支持汉字，英文，数字，符号，二维码 3 字段可选择性编入二维码 4 要求占地面积≤15*45cm，台式桌面放置 5 可清晰打印≤2.5*2.5mm尺寸的汉字 6 打印出的二维码能可靠扫描 7 一台机器可通过模块换装，实现玻片与包埋盒打印切换 8 打印在玻片上的字迹耐常规有机试剂，耐刮擦 9 打印速度：每分钟≥15个 10 打印软件中展示当前打印模板示意图形，方便确认 11 打印软件可实现批量打印和单独打印 12 打印软件可自定义打印字段名称及排布顺序 13 具有任务重复生成提示，避免出错 14 打印软件展示任务信息表，包括打印内容及完成状态 15 可以查看打印历史，导出历史表格文件 16 可与医院的HIS或LIS系统联接 17 打印区域有效遮蔽，避免激光辐射
22 | 负80度冰箱 | 台 | 1 | 4.5 | 1、精准的温度控制，显示精度达到0.1℃； 2、温度设定值偏差保护，避免误操作； 3、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在-40℃~-86℃范围内；
23 | 高压灭菌锅 | 台 | 1 | 0.3 | 高温高压灭菌
24 | 医用冷冻箱 | 台 | 2 | 0.8 | 医用冷冻箱（表面透明盖）温度要求-20度左右，250L以上
25 | 医用冷藏箱 | 台 | 2 | 1.2 | 医用冷藏箱（透明门）用于提供2℃~8℃储存环境，700L以上，供医疗机构储存试剂等样本。
26 | 压力蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | 0.2 | 手提式压力蒸汽灭菌器，利用热力因子杀灭微生物的原理，设计上按照指定的灭菌工艺将内室的冷空气排出后，以饱和的湿热蒸汽为灭菌因子，在高温、高压、高湿的环境下，根据一定压力和时间的组合作用，实现对可被蒸汽穿透的物品的灭菌。
27 | 漂烘仪 | 台 | 1 | 0.8 | 1、烘片箱可容纳3个及以上常规染色架 2、烤片槽实际排列玻片≥60片，烤片槽间温度均匀无温差. 3、高亮LED数码显示屏,轻触键盘 4、智能PID温控技术，性能稳定，控制精度高 5、工作程序剩余时间提醒功能. 6、分体式漂缸，方便加水和清洁 7、定时开机功能 8、漂片缸内径尺寸：≥185*145*65mm(长*宽*高) 9、温度设置及可控范围：室温～99℃±1℃
28 | 掌上离心机 | 台 | 2 | 0.2 | 1、独特的转子卡扣设计，方便转子更换； 2、直流电机：连续运行模式； 3、运行平稳，超低噪音，噪音≤60dB； 4、外型小巧美观，一机多用； 5、4种颜色选择，满足不同客户需求。 6、适配转子 8×1.5/2.0/0.5/0.2ml PCR0.2×8×4排
29 | 旋涡混合器 | 台 | 8 | 1.2 | 转速范围 2800RPM
30 | 金属浴 | 台 | 5 | 1.25 | 温度设置范围：10°C-105°C 温控范围：室温+5℃-100°C 时间设置范围：1min-99h59min 温度波动度：≤±0.5°C 模块温度均匀性：≤±0.5°C 温控精度：≤±0.3°C 温度显示精度：0.1°C 升温速度：≤12分钟(20℃至100℃) 温度偏差纠正：具备温度偏差校正 多点程序运行：支持(最多5点) 项目储存：10个 标准模块：1个 安全与故障报警：开机自检、过温保护、故障报警 最大功率：150W
31 | 微量核酸蛋白浓度测定仪 | 台 | 2 | 5.4
32 | 超声波破碎仪 | 台 | 2 | 1.4 | 用于破菌
33 | 高通量测序仪 | 台 | 1 | 70 | 一般测序仪、肿瘤、感染、病原
34 | 生物分析仪 | 台 | 1 | 8 | 微生物分析
35 | 电泳仪 | 台 | 1 | 1.8 | 1. 稳压/稳流控制 2. 4 组输出（可同时连接四个电泳槽） 3. 输出定时/计时控制 4. 自动无负载输出保护 5. 自动过载和短路保护 6. 自动记忆工作状态 7. 3 位数显，1 位状态显示
36 | 凝胶成像仪 | 台 | 1 | 5.5 | 用于成像加显影
37 | 基因分析仪 | 台 | 1 | 0.8 | 用于一代测序及毛细管电泳
38 | 圆周振荡器 | 台 | 1 | 3.5 | 圆周震荡
39 | 超高速冷冻台式离心机 | 台 | 2 | 1.3 | 可以冷冻梯度调节，4°及一下，相对离心力12000G
40 | 常温超高速离心机 | 台 | 2 | 1.22 | 常温，相对离心力12000G
41 | 高速离心机 | 台 | 2 | 2.28 | 常温，相对离心力12000G
42 | 高速离心机 | 台 | 1 | 0.52 | 常温，相对离心力12000G
43 | 超净工作台 | 台 | 3 | 4.5 | 2 内部尺寸:935mm ×530mm×650mm； 3 过滤器尺寸：900mm×450mm×69mm； 4 额定功率：650 W(电源消耗功率包括柜体插座负载的功率（单个负载不能超过500W）)； 5 气流流速：0.30～0.45m/s； 6 紫外灯功率：20W； 7 LED日光灯功率：12W； 8 前窗玻璃最大开口高度：400mm； 9 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； 10 噪音≤65dB(A)； 11 风机：转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W； 12 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 13 照明：≥300lx； 16 洁净等级：ISO5级（ISO Class5），100级（美联邦209E）Class100（Fed 209E）
44 | 垂直混合仪 | 台 | 3 | 0.06 | 长轴混匀
45 | 移液器 | 台 | 2 | 1.4 | 100-1000ul
46 | 移液器 | 台 | 14 | 3.5 | 0-2ul-4把/1-10ul-4把/10-100ul-4把/100-1000ul-2 把
47 | 电子分析天平 | 台 | 1 | 0.8 | 小数点后四位，单位g