## Sheet1
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 临床需求
1 | 胎心监护仪中央系统 | 台 | 1 | 40 | 40 | 屏幕尺寸：≥10英寸（长宽比为 16∶9）高清晰液晶彩屏。 显示角度：0-90 度内多角度翻转。 正常范围标识：胎心率 110-160bpm 正常范围区域标识（可调）。 监护曲线显示背景栅格：支持 30-240（美标）和 50-210 两种标准。 监护曲线：胎心率（FHR）曲线，宫缩压力（TOCO）曲线，自动胎动（AFM）曲线，可同步显示和打印胎儿活动图曲线。 探头 胎心探头：多晶片 1MHz 宽波束脉冲多普勒防水探头，超声工作频率 1MHz，超声波束声强 Iob<1mW/cm²，胎心率范围 30-240bpm，分辨率 1bpm。 宫缩压力探头：测量范围 0-100 相对单位，分辨率 1%。 胎动：手动 / 自动胎动检测，AFM 范围 0%-100%。 打印 打印规格：内置打印。
2 | 胎儿监护仪(带血压、氧饱和度) | 台 | 5 | 5 | 25 | 1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）； 2.7晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<3.6mW/cm2 3.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； 4.＞10英寸高清晰TFT触摸屏设计，1920*1080P高清分辨率呈现； 5.支持波形储存时长≥3000小时； 6.支持全键盘中文孕妇信息输入，支持USB接口，支持接入扫码枪； 7.支持升级双/三胎监测，支持多胎胎心率重合报警(SOV) 8.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调； 9.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线； 10.内置四种以上胎监报告自动评分/分析方法 11.有线探头任意插拔，US、TOCO探头任意插拔，用户接入操作更便捷，机器智能分配探头号； 12.CTG预警，针对正弦模式预警、低变异性预警、无变异的心动过速、延迟减速等危机模式及时报警，提醒医生及时发现异常 13.标配NST三分类和NICHD三分类评估，软件可进行自动三级分类 14.内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线； 15.打印机走纸速度1、2、3cm/min可调； 16.中英文操作界面； 17.主机防护等级IPX2，探头防护等级IP68； 18.可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印； 19.内置通讯接口，支持多种方式接入中央站组成网络系统，无线连接使用。
3 | 胎心听诊仪 | 台 | 5 | 2 | 10 | 1. 胎心率监测 支持 胎心率连续监测、显示和记录，适用于不同孕期的胎儿心跳检测，包括早期妊娠（如怀孕9周后） 配备 动态数字降噪系统，减少环境噪音干扰，提升音频清晰度 支持 声光报警功能，当胎心率异常（如过速或过缓）时自动触发警报，并以中文显示报警信息 2. 多参数监护 可同步监测 宫缩压、胎动标记、母亲心率、无创血压、血氧饱和度 等生理参数 部分设备支持 双胞胎或多胞胎监护，独立记录各胎心率及宫缩曲线 3. 操作与显示 触屏操作界面，支持自定义注释和医生标记功能，。 高分辨率彩色显示屏，带背光功能，适应光线昏暗环境，显示胎心轨迹和大数字模式，便于远距离观察 4. 数据管理与扩展性 支持 数据存储与传输，部分型号配备微型SD卡或USB接口，可将数据导出至计算机分析 具备打印功能，实时打印监护曲线及注释内容 技术参数 1. 超声参数 超声强度：<10mW/cm²，符合国际安全标准，降低对胎儿的影响 测量范围：胎心率 50–240bpm，准确率达 ±1bpm12。 2. 硬件配置 支持USB充电 持防水探头，适合水中分娩等特殊场景。 3. 其他特性 智能传感器管理：支持交叉通道识别技术，避免胎心率与母体心率混淆，并可通过指示灯提示信号质量携性
4 | 生物刺激反馈仪 | 台 | 1 | 20 | 20 | 2.主机：显示器与主机集成化一体机设计（显示器、信号采集模块与工控机封装于同一机箱内），稳定性和兼容性更有保障，抗电磁干扰性能突出。 3.电容触摸屏，可外接键盘鼠标，触摸屏尺寸≥15英寸。 4.主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。 5.使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。 6.肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s） 7.分辨率：≤0.5μV（r.m.s） 8.通频带：不窄于20Hz～500Hz (-3dB) 9.刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。 10.电刺激脉冲宽度：至少在50-900μs范围内均可调，步进10μs可调节。 11.电刺激脉冲频率：至少在1-250Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。 12.上升/下降时间：至少在0s～20s范围内可调。
5 | 脉冲磁场刺激仪（射频理疗仪） | 台 | 1 | 30 | 30 | 1.显示屏：液晶触摸屏 2.治疗时间：治疗时间选择范围1-60分钟。 3.治疗提示音：治疗开始、暂停、停止有提示音。 4.治疗频率：非单一治疗频率，频率范围在2500Hz～1MKHz，不少于二种不同的治疗频率。 5.治疗频率工作模式：单频率模式；动态切换频率模式。 6.治疗模式：具备不少于二种治疗模式，单独治疗模式不少于2种，交替治疗模式不少于1种。 7.工作模式：常规模式，工作频率≤0.5MHz，；深度模式，工作频率≤0.3MHz。 8.输出强度功能：具备不少于二种输出强度功能，包括间歇输出功能、增强输出功能。 9.治疗强度选择：强度范围在0-100%，步进10%。 10.输出通道：不少于4种输出通道接口，每一种通道工作模式不同，包含有中性电极输出通道。 11.电极选择：设备接口可与理疗电极、穿戴式理疗电极插接使用。 12.安全措施：具备手持急停开关。