## Sheet1
三级明细 | 单位 | 数量 | 预算金额上限（万元） | 参数要求 | 是否需要电脑 | 是否需要连LIS
阅读器 | 台 | 1 | 5 | 满足感控要求。检测时间：配合快速判读式生物指示剂，可在 60 分钟内获得最终荧光读数。可对上述生物指示剂进一步培养，分别在 24 小时和 48 小时内获得最终结果为阴性的可视 pH 颜色变化，但此为可选操作。环境参数：操作温度：16℃-40℃。操作相对湿度：20%-80%（非冷凝）。输入参数：阅读器输入电压 DC 12V5。培养温度：56℃。功能特点：智能显示：可智能显示结果倒计时功能。远程查看：能通过手机或电脑远程查看显示内容。记录管理：可通过 Web 应用程序管理记录，能与互联网连接的电脑相连，也可连接到选定的无菌处理软件系统。结果判读：采用嗜热脂肪杆菌芽胞、枯草杆菌黑色变种芽胞，通过荧光探测器检查其特殊酶的活力来快速判断灭菌结果。配套使用：与特定的快速判读式生物指示剂配套使用。 | 是 | 是
酶免分析仪 | 台 | 1 | 30 | 1、仪器参数：具有曲霉菌半乳甘露聚糖含量测定功能。主要由恒温模块、采集模块、主板、通讯模块、电源模块、运动控制模块和工控计算机及软件组成。内置电脑、扫码模块。配有电脑、打印机和UPS电源。2、运行参数：采用基于鲁米诺和HRP（辣根过氧化物酶）间接化学发光法，有配套检测试剂，在临床上用于对来源于人体的血清样本中的被分析物进行定性或定量的检测。或使用比色法进行人体样本的酶免疫分析，从而对样本中的相关物质作定量或定性测定，包括真菌感染、新型冠状病毒抗体项目。检测精度：化学发光检测灵敏度可达 0.01pg/mL，可精准检测低浓度目标物；在检测范围内，重复性 CV≤5%，保证多次检测结果的稳定性和一致性。检测速度：批量检测，每批可检测 12 个样本，每批1小时。样本位：具有 12 个样本位，可满足一定批量的样本检测需求，支持连续进样和随机进样。试剂位：单人份试剂条，节约成本，12个试剂位，可同时放置多种不同检测项目的试剂，方便检测不同指标。3、数据输出：打印功能：支持外接打印机，可直接打印检测结果报告，报告格式可自定义。接口：配备 USB 接口、RS232 接口等，方便与电脑、LIS 系统等进行数据传输和连接，实现数据的存储、管理和共享。 | 是 | 是
全自动细菌动态监测仪 | 台 | 1 | 30 | 1、仪器：由128通道采集器和机械臂模组组成。自动加样检测，不需要人工另外加样。带电脑、打印机和UPS电源。2、功能：供医疗临床机构对人体血浆或血清样本中的革兰阴性菌脂多糖和真菌(1-3)-D葡聚糖进行检测使用。分析方法：显色法（全自动、早期、快速、动态、定量）。波长范围：400nm～500nm。反应容器：专用比色试管。反应器工作温度：(37±0.5)℃。3、质量要求：检测时间及间隔：检测时间 3600s～7200s，间隔 10s。检测范围：革兰阴性菌脂多糖：0.1pg/ml-1000pg/ml。真菌（1-3）-β-D 葡聚糖：0.1pg/ml-1000pg/ml。线性相关系数：¦r¦≥0.980。相对偏差：≤15%。准确度：回收率 75%～125%。通道一致性：CV＜10%。移液准确度和精密度:10uL：准确度至少达到 5.0%、精密度 至少达到2.0%。50ul：准确度 2至少达到.0%、精密度 0.75%。300ul：准确度 至少达到1.0%、精密度 0.75%。4、软件和信息要求：带扫码模块，支持样本和试剂条码信息录入。自带结果分析软件，实现自动报告分析。 | 是 | 是
自动染片机 | 台 | 1 | 10 | 1、型号通量：至少48片。染色速度：抗酸染色（萋尼氏法/荧光法）约90片/小时，抗酸染色（冷染法）约60片/小时，革兰氏染色约200片/小时。染色模式：采用注液离心浸染方式，染色功能适用于抗酸染色（萋尼氏法/冷染法/荧光法）和革兰氏染色，双通道染液管路，只需切换染色程序无需更换染液即可满足不同方法的染色需求。脱色设定：9 种脱色设定可根据涂片厚度、标本类型选择选配功能。可调容量：可同时上载多篮试剂缸，能满足一定批量的染色需求。2、程序设置：可编辑多个程序，每个程序能编辑多个步骤，关键步骤可设置精确染色时间，有助于满足不同样本、不同染色方法对时间的严格要求。参数调节：通过调节染液注入时间，染色等待时间调节染色程序。3、机械臂：机械臂移动距离短，可提升染色速度，有多种频率可选，以减少水滴和过缸带液，使染片效果更佳。有独立的上载下载站点，方便操作。具有活性碳过滤器和排气设备，减少异味弥散，更加环保。4、液位及安全：内置照明，有废液液位传感器，还可能配备自动复位键、紧急召回功能、紧急启动键等，保障仪器安全及操作便捷。染液用量:每片仅用1-2mL染液，有效节约染色用量，产生更少的废液。5、操作界面：触摸屏操作界面简洁易用，染色进度条实时显示，染片量分为三种模式可选：全选、数量及位置，根据制作标本厚度不同分为三种染色模式:薄片、标准片和厚片。染色舱：玻片架不被染液侵蚀且具有良好的导热性能，用于抗酸染色（萋尼氏法）标本上染液快速升温和降温，分多组喷嘴，保证了染色标本与标本之间无染色时间差异；每种试剂有单独输送管路，泵和喷嘴，避免交叉污染；染色完成时，染片已经过离心干燥，可直接用于镜检。6、日常维护：染色机带有自动清洗功能，无需人工清洗，可根据个人需要选择开启或者关闭。安全性能：只有盖子闭合时才能进行操作， | 是 | 是
分枝杆菌/真菌血培养 | 台 | 1 | 50 | 1.仪器要求：能对血液、无菌体液进行细菌、真菌和分枝杆菌的培养监测，并可在同一部仪器中完成痰、血液及其他无菌体液的分枝杆菌培养检测。所有监测能力均通过FDA和SDA的认证。方法学要求：细菌新陈代谢产生CO2，瓶底胶乳感应器产生不可逆颜色改变。有连续加速度法、速率法、起始阀值法三种判读方式，确保延迟放瓶的阳性判读。培养箱共可至少放400个培养瓶。一台主机可控制多个控制模块。配有电脑、打印机和UPS电源。2.试剂要求：有多种培养瓶可供选择,培养瓶的类型至少包括真菌和分枝杆菌培养瓶血液/痰培养瓶支持血液和无菌体液的培养，无菌体液取得相关注册证并通过NMPA,FDA和CE认证。所有培养瓶都能同时培养细菌、苛氧菌、放线菌、真菌和分枝杆菌等。针对儿科患者，培养瓶的推荐采血量可低至 0.5ml。3.软件要求：可辅助与医院LIS连接。支持条码扫描，可扫描双条码。可及时显示仪器和血培养瓶状态的显示灯。系统具备独特的具备专利的算法,可对进入生长曲线平缓期和衰减期的标本进行监测，防止漏检。优化了延迟瓶，延迟瓶为采集后未能在2小时以内完成上机的血培养瓶)的检出能力，支持中间信息软件平台，可以实现血培养与质谱鉴定系统、全自动药敏系统的无缝连接、实现标本信息、病人信息的数据整合，以实现血培养污染率、阳性率、报阳时间等数据统计分析。培养瓶可在机内随意放置，具有智能识别功能。延迟放入：室温（25℃）下，培养瓶最长可延迟放入不少于 48 小时。重新输入：培养瓶拿出后再放入，至少 5 小时内所有数据不丢失，可以继续检测。 | 是 | 是
全自动分枝杆菌检测系统 | 台 | 1 | 50 | 检测原理：常采用荧光检测原理，运用瓶外非侵入性连续检测技术，能 24 小时连续监测样本中的分枝杆菌。仪器内置有自动药敏分析软件，可直接产生药敏结果，无需人工分析。样本种类：可对痰、组织、胃液、大便及其他非血液标本进行检测，涵盖临床绝大多数致病性分枝杆菌。提供配套的一线药药敏实验试剂盒，至少包括五种药物（链霉素、异烟肼、利福平、乙胺丁醇、吡嗪酰胺）八个浓度的药敏实验。抗结核二线药药敏检测功能：开放的药敏检测系统，具备抗结核二线药药敏 检测功能。检测能力参数：检测位：至少960 个检测位，可同时容纳大量样本。检测频率：通常≥1 次 / 小时。阳性检出时间：平均阳性检出时间≤11 天。药敏实验时间：药敏实验平均检出时间≤10 天。阴性检测天数：最长≤42 天。硬件参数：全自动分枝杆菌检测仪主机、标准管1套，温度计1支，配打印机和UPS电源。培养管材质与规格：培养管为非玻璃材质，室温保存，具有螺纹盖，安全、密闭效果好。操作界面：内置电脑，配备触控显示屏，图形操作界面。软件功能：内置自动药敏分析软件，可直接产生药敏结果，无需人工分析。接口与连接：支持 LIS 联网，并能通过中央控制系统和同品牌的其他检验设备进行互连及数据传输。条码扫描：内置条码扫描仪，方便样本信息输入。系统功能参数：报警功能：有声音、视觉警报功能，当出现阳性或异常结果时可自动报警。自动校正：系统具有自动校正功能，无需人工进行检测校正，具有记录和分析连续动态结果功能。数据存储与查询：可记录和存储大量检测数据，能查询完整生长曲线，方便确认机器判读是否正确。孔位监控：具有孔位状态实时监控功能，中断、新放置或缺失等状态可自动刷新，培养管取出 5 小时内再放入，所有数据不丢失，能继续检测。 | 是 | 是
结核杆菌自动扫描分析仪 | 台 | 1 | 30 | 配有电脑、打印机和UPS电源。光学系统参数。物镜：放大倍数：一般配备 40×、100× 等不同放大倍数的物镜，其中 100× 油镜用于清晰观察结核杆菌形态，其数值孔径（NA）通常在 1.25 - 1.4 之间，以保证高分辨率和聚光能力。数值孔径和分辨率：数值孔径高，分辨率才能高，根据瑞利判据，分辨率公式为\(d = \frac{0.61\lambda}{NA}\)，其中\(d\)是分辨率，\(\lambda\)是光源波长，\(NA\)是数值孔径，如在可见光波长 550nm 左右，NA 为 1.3 时，理论分辨率可达 250nm 左右，可清晰分辨结核杆菌。光源：类型：常采用卤素灯、LED 灯等。LED 光源具有寿命长、稳定性好、发热量低等优点，波长范围一般在 400 - 700nm，能提供明亮、均匀的照明。光强调节：具备光强调节功能，可根据样本情况和观察需求，在 0 - 100% 范围内灵活调节光强，以获得最佳观察效果。扫描与成像参数：扫描范围玻片尺寸：能兼容常见的载玻片尺寸，如 25mm×75mm，扫描区域可覆盖整个玻片有效观察区域，误差在 ±0.5mm 以内。视野覆盖：一次扫描能覆盖的视野范围大，可通过拼接技术实现大面积扫描，如每次扫描能覆盖直径 10 - 20mm 的圆形区域。成像分辨率：像素：一般要求达到 500 万像素以上，高分辨率可保证结核杆菌的形态细节清晰可辨，如 2048×2560 像素等。图像质量：图像应无明显畸变、模糊或色彩偏差，MTF（调制传递函数）在空间频率为 20lp/mm 时，不低于 0.3，以确保图像的清晰度和真实性。扫描速度：单张玻片扫描时间：通常在 1 - 5 分钟内完成一张玻片的扫描，具体速度取决于扫描范围、分辨率等参数，快速扫描可提高检测效率。连续扫描能力：可实现连续多张玻片的自动扫描，具备自动进样和退样功能，如每小时可扫描 20 - 30 张玻片。图像分析与处理参数：识别算法。特异性和灵敏度：采用先进的图像识别算法，对结核杆菌的识别特异性不低于 95%，灵敏度不低于 90%，能准确区分结核杆菌与其他杂质、细胞等。抗干扰能力：对不同背景、杂质等具有较强的抗干扰能力，在复杂样本中也能准确识别结核杆菌，误判率低于 5%。分析功能：数量统计：能自动统计结核杆菌的数量，误差在 ±10% 以内，可根据不同的计数标准，如每视野菌数、每毫升菌数等进行统计。 形态分析：可对结核杆菌的形态特征，如长度、宽度、弯曲度等进行测量和分析，测量精度达到 0.1μm。 数据存储与传输参数：存储容量 本地存储：内置大容量硬盘，一般不低于 1TB，可存储大量的扫描图像和分析数据，如能存储 10 万张以上的高分辨率扫描图像。 扩展存储：支持外部存储设备扩展，如 USB 硬盘、网络存储等，方便数据的备份和转移。 传输接口 网络接口：具备以太网接口，支持 TCP/IP 协议，可实现与实验室信息系统（LIS）的无缝对接，数据传输速率不低于 100Mbps。 其他接口：配备 USB 接口、HDMI 接口等，可方便地连接打印机、显示器等外部设备，实现数据的打印和显示。 | 是 | 是
全自动蛋白免疫印迹仪 | 台 | 1 | 15 | 通量：单台最多可加载 50 个膜条，支持多台仪器级联，最多支持 250T 同时检测。 分液精度：加液重复性高，CV<5%，高精度分液技术平台，管路设计优化，能最大限度节省试剂用量。 防污染设计：采用智能吸液技术，吸液针与液面近乎零接触，有效防止吸液过程中血清间携带污染。 试剂节省：具有试剂回流功能，每次实验损耗试剂少于 0.1ml，可有效节省实验结束后管路中残留的试剂。 清洗功能：疏水膜槽与高效吸液系统配合，使液体残留量降到最低，膜条清洗更彻底。 反应充分性：经过精确计算后的温育槽摆动幅度与速度，确保温育过程中的免疫反应更充分。 级联功能：一台计算机可以操作多台，有升级设置，可更轻松地进行检测设置，实现相同与不同项目同时检测。 应用范围：主要应用于自身免疫性疾病、传染性疾病以及变态反应性疾病的印迹法检测项目全自动操作，适用于所有的印迹技术，支持的检测项目 > 100 种。配有电脑、打印机和UPS电源。 | 是 | 是
原子吸收光谱仪 | 台 | 1 | 25 | 1、仪器参数：包括加样前处理模块和检测模块。配有排风系统。配有电脑、打印机和UPS电源。2、运行参数：分析方法：火焰原子吸收光谱法。通道数：五通道。光学单色器：全息光栅单色器。溶血量：20 微升。原子化器：预混合型 100mm 单缝全钛燃烧器。波长范围：190-650nm。光谱带宽：0.15-2.0nm。光源：铜、锌、复合元素空心阴极灯，钙复合元素空心阴极灯，镁、铁复合元素空心阴极灯。吸光度：0-2Abs。基线稳定性：各线漂移量不应大于 ±0.005Abs/20min。仪器特征浓度：用标准检查溶液喷样，每种元素的吸光度应分别大于 0.035mg/L/1%、0.015mg/L/1%、0.080mg/L/1%、0.04mg/L/1%、1.05mg/L/1%。 | 是 | 是
印迹法自动操作仪 | 台 | 1 | 20 | 具有全程序化设计，结果准确可靠；全封闭式环境，防止试剂、标本溢出；预置分析程序，可选择快速法、隔夜法等特点。样本处理能力：每次运行可处理至少50个样本，可同时快速清洗 3 个膜条，满足高通量需求。孵育槽配有加热盖，防止杂交过程中样品挥发。内置试剂预加热及搅拌系统，用于严格的膜条清洗步骤。 试剂系统：彩色编码试剂输送系统可支持至少 7 种液体。管路设计确保最小死体积，未使用的试剂能回吸到相应试剂瓶，节省试剂，降低运行成本。废液处理：将有毒废液和生物危害废液分类收集，降低实验室废液处理成本。 操作与编程：易于操作的机载面板和方便编程的软件。可在一次运行中选择大约 20 个不同程序，每个程序可包含至少50个步骤，程序可存储。 泵系统：采用多个加样泵和吸液泵平行工作，实现快速清洗。先进的校准系统可逐个自检并校准每个蠕动泵，自动校准试剂分配体积，避免繁琐手工校准程序。安全性能：全封闭式环境，系统具有自动检测功能，防止试剂、标本溢出，无交叉污染，最大限度保护操作人员安全。配有电脑、打印机、自动扫描仪和UPS电源。 | 是 | 是
糖化血红蛋白分析仪 | 台 | 1 | 8 | 检测速度：每小时可处理 120 个样本，单测试检测时间 30 秒，首个结果检测时间 60 秒。检测原理：采用 HPLC 高效液相离子交换色谱法。精密度：批内重复性与批间重复性良好，CV 小于 1.0%。认证：获得 NGSP、IFCC 双重认证。样本处理：可以对贫血样本通过改变稀释倍数来进行检测从而得到正确的结果，使用变异模式可以分离并提示 HBD、HBS、HBC、HBE。配有电脑、打印机和UPS电源。 | 是 | 是
免疫荧光检测系统 | 台 | 1 | 10 | 至少可以满足甲胎蛋白（AFP）及其异质体（AFP-L3）、异常凝血酶原（PIVKA-Ⅱ）等检测，用于肝癌等癌症的早期诊断与疗效监测。基于电泳分离与荧光标记技术，结合抗原抗体特异性反应，实现对目标生物分子的定性或定量分析。核心性能参数:精密度、批内精密度（CV）：≤5%。批间精密度（CV）：≤10%。符合临床实验室标准化协会（CLSI）要求。线性范围：对甲胎蛋白（AFP）、异常凝血酶原（PIVKA-Ⅱ）等标志物的检测线性良好，实测值与预测值拟合度高。准确性：回收率：80%~120%（不同浓度水平下），符合临床检测标准。检测速度：单样本检测时间：约 30 秒，支持高通量连续进样。配有电脑、打印机和UPS电源。 | 是 | 是
全自动动态血沉分析仪 | 台 | 1 | 9 | 测量范围：0-140mm/h。检测相关性：相对于魏氏法结果的线性相关系数 r≥0.982。重复性：CV＜3% 或 sd≤1.5mm/h（当血沉值≤10mm/h），cv≤15%（当血沉值≥10mm/h）。通道一致性：sd≤1.5mm/h（当血沉值≤10mm/h），cv≤15%（当血沉值≥10mm/h）。温度准确度：±0.5℃或在 15℃-30℃范围内偏倚不超过 ±2.5℃。温度稳定性：±0.2℃。分析时间：通常有 30 分钟和 60 分钟可选。取样间隔：多为 3 分钟或 4 分钟。分析通道：40 个。分析容量：最大可达80 个测试 / 小时。装载容量：最大 40 个样品 / 批。抗凝血液高度范围：一般为 45mm-64mm。读数分辨率：0.2mm。结果分辨率：1mm。样品用量：通常为 1.28ml±0.1ml 或 1.50ml。配有电脑、打印机和UPS电源。 | 是 | 是
溶浆仪 | 台 | 1 | 5 | 1、温度控制方面：温控范围：一般为室温至 40℃左右，常用温度为 37℃，可满足血浆解冻需求。温控精度：通常可达 ±0.2℃至 ±0.5℃，高精度的控温能确保血浆在解冻过程中不被破坏有效成分。温度显示：采用数码显示，可清晰直观地显示当前温度和设定温度。2、摇摆振荡方面：摇摆频率：可自动调频，使血浆在解冻时能均匀受热。摇摆方式：多为自动双臂往返摇摆，保证血浆袋在水中充分接触温水，加快解冻速度且使解冻更均匀。3、容量与解冻能力方面：化浆量：可一次至少处理24 袋（200-400ml / 袋）血浆。解冻时间：能在 10 分钟内完成快速解冻。4、其他方面：加热功率：通常不超过 1000W。安全功能：具有超温声光报警同时切断加热功能，有自动补水、排水功能以及紫外线消毒杀菌功能。配有UPS电源。 | 否 | 否
核酸芯片检测仪 | 台 | 1 | 30 | 检测原理：基于 PCR 扩增技术实现 HPV DNA 核酸分型检测，采用 PCR 体外扩增和 DNA 反向斑点杂交法相结合的 DNA 芯片技术。功能特点：全程自动化：原管上机，加入样本后设备全程自动化完成核酸提取、纯化、扩增和基因分型检测，全程无需人工干预。检测系统一体机设计，单台检测设备满足全部检测需求。检测全程密闭：核酸检测全程密闭，不出现核酸在系统间或者反应管（孔）间的转移，有效避免交叉污染。紫外消毒：可具备紫外照射消毒灭菌功能。数据可追溯：全自动对检测结果进行拍照存储，保证结果可以进行回溯。检测时间：不超过 4 小时。检测能力：能实现 HPV 分型检测，同时检测 HPV 高危分型和低危分型，高危分型能力大于 15 种，低危分型能力不少于 6 种。试剂检测限：能稳定检出的 HPV 的病原体最小拷贝数为 10³ copies/ml。数据管理：可连接 LIS 系统，轻松实现检测结果的自动化存储。质控体系：单样本独立质控：每个样本检测过程均进行单样本独立质控，包括内参基因的引物和探针设计。空白和阴性对照：设置空白探针以及阴性对照探针对单个样本进行空白和阴性对照，保证结果可靠。 内参质控梯度：内参质控有梯度浓度设置，可以监控样本细胞的采集质量。配有电脑、打印机和UPS电源。 | 否 | 否
全自动基因芯片检测系统 | 台 | 1 | 70 | 1.应用范围：主要用于核酸分子杂交反应，可与基因芯片试剂盒配套使用。应用于病原微生物检测、遗传病筛查、药物基因组学研究可用于SNP 分析，SNP 芯片定制，表达谱芯片定制。2.技术指标：2.1 运行性能 反应区域温度升高 10℃ ≤10分钟；。设定温度后自动加热。设定时间后自动计时。样本携带污染率 ≤0.5%。支持数据记录、存储、导出。设备异常自动报警。2.2温控系统 设备设有独立温控区域，程序化调节。2.3试剂管理：加样体积 50-500μL 可调；芯片清洗次数 1-5 次可调。液体温控时间 1-99 分钟可调。2.5杂交反应温度可根据芯片需求设定，确保实验的高精度和一致性。设备最大可同时54人份样品实验。可实现流水线式检测作业。设备流体系统按程序设定，加样误差≤±5%，加样重复性变异系数≤5%。清洗效率可调节，保证无残留。至少应符合GB/T 14710-2009中的要求。3.配置要求：3.1全自动基因芯片检测系统配置要求。3.1.1设备由电源、加样装置、传动装置、试剂供应装置、温控装置、软件操作系统组成。3.1.2 全自动基因芯片检测系统具有4个反应区全自动控制芯片的上位、杂交、洗涤、显色和成像，仪器管理所有操作和平板转移。3.2同品牌全自动核酸提取仪配置要求：配套样品前处理，应用于病毒感染、药物代谢、单基因遗传性疾病的安全分析、临床体外小分子标志物研究检测等领域。运动低噪声，低磨损，保证仪器长时间运行。多模式多档速度可调。处理体积：20-1000ul。样品通量：磁珠法试剂，16人份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务，回收率＞98%。每次可同时 提取 16~32 份样本。内置不少于16根磁棒；磁棒运行3段可调，根据设定的溶剂量，自动计算液面位置并设定行程，确保振荡效率。内建20组模式程序（可存储 >1000组程序）。可新建运行方法、保存方法和删除方法。操作界面采用彩色电阻式触控屏幕。具有定时开关的紫外光杀菌功能；内置排风功能；可加热，调控溶剂挥发速度。可适配基因芯片平台感染、药物代谢、单基因遗传性疾病的血液、组织、分泌物等类型标本。扫码运行程序 使用扫描枪，扫描试剂盒条码，即可运行对应的程序。3.3 其他设备配置要求：试剂卡孵育器 1台：试剂卡孵育器(洗脱) 1台：基因芯片摄像仪 1台：低速离心机 1台：数据处理系统，实时显示样本数量、流程进度、反应区温度等信息。4、数据处理系统；实时显示样本数量、流程进度、反应区温度等信息。配有电脑、打印机和UPS电源。 | 是 | 是
冰冻血浆水浴解冻仪 | 台 | 4 | 5 | 存水量：至少90kg；水泵能力：≥40kg / 分钟；控温范围：室温～56℃；控温精度：±0.5℃；加热功率：3×1500W；化浆量：≥24 袋（每袋 50～200ml）；解冻时间：10～20 分钟（200ml×24 袋，-20℃）；2、程序多样：预先设置至少五种的解冻程序，以适应不同容量的冰冻血浆、血小板和红细胞的解冻。3、防止污染：配有可移动的不锈钢解冻篮及专用袋，可将血浆袋与水隔绝，防止破损血袋交叉污染。配有UPS电源。 | 否 | 否
恒温隔热培养箱 | 台 | 4 | 6 | 温度范围：RT+5℃-65℃；温度误差：≤0.5℃。供水量：至少17kg。 | 否 | 否
核酸定量 | 台 | 1 | 4 | 配有电脑、打印机和UPS电源。紫外分光光度计法，测量波长：主要测量在 260nm 处的吸光值来定量核酸，同时常参考 280nm 波长处吸光值评估核酸纯度，A260/A280 比值，纯 DNA 的比值约为 1.8，纯 RNA 的比值约为 2.0。样本体积小于3ul。 | 否 | 否
二氧化碳浓度检测仪 | 台 | 1 | 1 | 测量精度≤±1%；测量范围：0-2，10，50，100，200，1000，2000，6000，10000ppm等； | 否 | 否
红外接种灭菌器 | 台 | 2 | 0.4 | 灭菌原理：利用红外线的热效应和化学效应，通过辐射作用使细菌、病毒等微生物的蛋白质变性，破坏其结构和功能。适用场景：应用于微生物实验生物安全柜、净化工作台。适用物品：可用于接种环、接种针、小镊子、小剪刀等小型器械的高温灭菌，还能对实验室常用的三角瓶口、试管瓶口等消毒。中心区最高温度：825℃±50℃。待机保持温度：500℃。最大消毒物品外径：35mm。加温区总长：100mm。 | 否 | 否
药品展示柜 | 台 | 10 | 5 | 温度范围：2℃-8℃；湿度范围：35%-75%；有效容积：至少890L。报警功能：超温报警，超湿报警、传感器故障报警。 | 否 | 否
涂片干燥器 | 台 | 4 | 1.2 | 温度参数：控温范围为室温～99℃可调。温度精度：可达 ±0.2℃。温度均匀度：可达到 ±0.5℃，保证干燥台面上各区域温度较为均匀。时间参数：单次烘烤片时间一般在 8-12min。干燥台面参数：尺寸：至少 250×180mm。单次处理能力：至少可处理 20 片载玻片。功率参数：额定功耗一般在 200W 左右。其他参数：控制方式：采用微电脑处理器，运用自整定控制方式，控温准确、性能稳定。安全防护：配有防护罩，具备多级安全保护措施。显示与操作：设置和实时温度及参数数码显示，触摸按键操作，使用方便。 | 否 | 否
移动紫外车 | 台 | 20 | 1 | 输入功率：≤150VA。紫外线灯管数量： 2 支。灯管长：约 894mm。万向轮：一般配备 4 个 360 度车轮。防护类型：I 类。环境温度：5-40℃。相对湿度：≤80%。主要杀菌因子：紫外线。单支紫外线杀菌灯辐射照度：垂直正下方 1 米处测量≥107μW/cm²。辐照强度：传统汞紫外线消毒车一般为 100-500μW/cm²，脉冲紫外线消毒车可达到 10000μW/cm² 及以上。功能参数：适用面积：一般≤20m²。消毒时间定时范围：0-120 分钟，其最大定时误差 < 15min，带遥控器的有 30、60、90、120、150 五档可选。灯壁调节角度：0-180 度。臭氧泄漏量：部分要求≤0.1mg/m³。遥控开关距离：部分可达 10 米。噪音：≤55DB。灯管使用寿命：一般≥1000 小时。 | 否 | 否
血小板恒温震荡保存箱 | 台 | 1 | 3 | 温度参数：控温范围通常为22.0℃±2.0℃。控温精度：达到 ±0.5℃。报警温度：设置为＜20℃、＞24℃。振荡参数：振荡幅度：50mm。振荡频率：60 周 / 分钟。工作方式：连续左右往复，水平振荡。制冷功率：125W以上。制热功率：如 100W以上。紫外线消毒：具有紫外线消毒功能，保持腔内环境洁净无菌。数据记录与导出：具备实时打印温度记录的功能，支持 USB 数据导出。存放血小板袋数：至少可以存放10袋。配有UPS电源。 | 否 | 否
高频热合机 | 台 | 1 | 0.9 | 血袋（PVC/TPE材质）密封、血浆袋封口、输血袋热合。加热温度：50℃-200℃左右（±5℃温控精度）；加热板尺寸：30cm×10cm（可定制）；压力调节：气动/机械压力（0-10kg/cm²可调）；2-5cm（均匀无渗漏，抗压≥50kPa）。适用材料：塑料薄膜、无纺布、标签等（厚度0.02-1mm）；冷却系统：风冷/水冷（快速定型）；LED状态指示灯（绿灯就绪/红灯加热中）。 | 否 | 否