## Sheet1
设备名称 | 数量 | 总预算上限（万元） | 临床需求
全自动中央供浓缩液（A液）配置系统 | 1 | 150 | 具备精准配置A液及储液、输送和净化系统，供液量满足临床50台血透机的供液需求。具备智能监测系统，可实现全自动配液、容量监测和远程监控。供液水质必须符合血透质控和感控要求。能与本单位水处理机进行并联兼容，既可实现在线提供A液，也可在故障或特殊情况下脱离该系统，通过桶装水提供A液。信息系统开放，并能与本单位血透信息系统连接。
多功能血液净化机 | 1 | 70 | 能实现连续性血液透析（滤过）、血浆吸附、双重血浆置换、连续性血浆滤过吸附、连续性血浆滤过等多功能一体化。具备枸橼酸自动配比抗凝和碳酸氢钠单独输入功能。能与ECMO兼容。具备加热功能，实现置换液加温不低于32度。后备电源可维持血泵运转不低于30分钟。
血液透析滤过机 | 24 | 528 | 能提供单超、血液透析、血液灌流、血液透析滤过等血液透析模式。具备在线监测血压、Kt/V、血容量、血温的功能。带有空气、漏血报警功能。透析管路和滤器开放。带B粉架，可使用B粉或B液血透。中文操作界面，可联网，治疗数据可传输并被读取到本单位的信息软件系统。
血液透析机 | 22 | 374 | 能提供单超、血液透析、血液灌流等血液透析模式。具备在线监测血压、Kt/V、血容量、血温的功能。带有空气、漏血报警功能。透析管路和滤器开放。带B粉架，可使用B粉或B液血透。中文操作界面，可联网，治疗数据可传输并被读取到本单位的信息软件系统。
电子轮椅秤（可联网） | 4 | 3.2 | 能对患者（包括坐轮椅的患者）实现精准测重。可联网，能与本单位信息系统进行联网显示。
床旁凝血功能五联监测仪(his联机) | 2 | 18 | 能在床旁快速检测凝血酶原时间、国际标准化比率，活化部分凝血活酶时间，纤维蛋白原，凝血酶时间和活化凝血时间。试剂卡医保可收费。
床旁血气分析仪(含血浆渗透压，his联机) | 2 | 24 | 自动进样，除常规血气项目，还可监测血浆渗透压、血氧饱和度、乳酸等；无须执行定标，可自动质控。试剂卡包可收费，可与Lis软件互联。
红外线内瘘治疗仪 | 6 | 48 | 可发射红外线波段，消除炎症和疼痛，促进血液循环和组织修复。治疗过程中照射和皮肤区域温度不超过40度，人体工学设计，可以照射到每个部位。耐高温板材，质量有保障。
全自动腹膜透析机 | 1 | 8.8 | 通过气压驱动，流量控制精度3%。可进行CCPD、TPD、IPD、aAPD等腹透模式，管路系统可匹配2L或5L的腹透液，实现艾考糊精腹透。具备联网功能，可实现在线监测和信息化管理。
全自动腹膜透析机 | 1 | 4.8 | 通过气压驱动，流量控制精度3%。可进行CCPD、TPD、IPD、aAPD等腹透模式，管路系统可匹配2L或5L的腹透液，实现艾考糊精腹透。具备联网功能，可实现在线监测和信息化管理。