## Sheet1
设备名称 |  | 数量 |  | 预算上限（万元） | 需求
胰岛素泵 | 台 | 15 | 2 | 30 | 2.报警提示方式：亮灯，震动，声音，屏幕提示 3.历史存储：内置 4.泵体重量（不包含电池、药液）≤30g 5.显示屏：≥3寸彩色触屏 7.低药量报警阈值：10-50U 8.自动关机：打开、关闭两种设置 9.自动关机等待时间：1-24小时 10.基础率速度：0.025U/小时-35U/小时，基础率增量步长：≥0.025U/小时 11.基础率预置：≥三种预置，每种预置至少设置48个输注速度 12.最大基础率：0.1-35U/小时 13.初始基础率：0.025-35U/小时 14.临时基础率：U/小时、%和关闭三种设置方式，可记忆三组最近输入的值 15.大剂量输注：0.025U-25U，三个预设值 16.大剂量增量步长：0.025/0.05/0.1/0.5/1U可选 17.最大大剂量：1-25U，大剂量增量步长：1U 18.延长双波大剂量：U、%和关闭三种设置方式 19.延长量时间：0.5-8小时，增量步长：0.5小时 20.快速大剂量：打开、关闭两种设置，0.1-2U 21.需要配备专业的血糖管理系统，具备线上会诊、院内血糖监测、院外血糖监测功能，方便医生统一管理血糖 22.配备的血糖管理系统需要具备动态血糖、胰岛素泵、指血血糖等设施设备数据接收、并表、实时提醒功能，方便科室开展全科、全院3C+数字化血糖管理 23.配备的血糖管理系统可以永久保存病人监测数据、信息，方便医生开展工作、研究等随时调阅 24.配备系统免费提供给医院使用，同时开放设备数据传输端口供医院数据对接
胰岛素泵 | 台 | 10 | 6 | 60 | 1.报警提示方式：亮灯，震动，声音，屏幕提示等 2.具备历史存储4.泵体重量（不包含电池、药液）≤30g 3.显示屏：≥3寸彩色触屏 4.低药量报警阈值：10-50U 5.自动关机：打开、关闭两种设置 6.自动关机等待时间：1-24小时 7.基础率速度：0.025U/小时-35U/小时，基础率增量步长：≥0.025U/小时 8.基础率预置：≥三种预置，每种预置至少设置48个输注速度 9.最大基础率：0.1-35U/小时 10.初始基础率：0.025-35U/小时 11.最大大剂量：1-25U，大剂量增量步长：1U 12.延长量时间：0.5-8小时，增量步长：0.5小时 13.快速大剂量：打开、关闭两种设置 14.需要配备专业的血糖管理系统，具备线上会诊、院内血糖监测、院外血糖监测功能，方便医生统一管理血糖 15.配备的血糖管理系统需要具备动态血糖、胰岛素泵、指血血糖等设施设备数据接收、并表、实时提醒功能，方便科室开展全科、全院3C+数字化血糖管理 16.配备的血糖管理系统可以永久保存病人监测数据、信息，方便医生开展工作、研究等随时调阅 17.配备系统免费提供给医院使用，同时开放设备数据传输端口供医院数据对接
经皮监测仪 | 台 | 1 | 25 | 25 | 1.通过无创方法连续监测病人的经皮氧分压，适用于成人 2.可用于内分泌科、糖尿病足筛查室、血管外科、烧伤科、高压氧舱等科室领域的经皮氧分压监测。 4.检测参数：经皮氧分压（tcpO2）、电极加热功率（power）、局部灌注指数（RPI） 5.检测范围：tcpO2：0-2000mmHg（0.0-266.7kPa） 6.温度设置：37.0-45.0℃，间隔为0.5℃ 7.tcpO2反应时间（10-90%）≤ 15秒 8.tcpO2漂移≤1%/h 9.彩色触摸屏，显示屏幕≥6英寸，可同屏显示实时数值、动态曲线与变化趋势 10.内置多种显示方式，包括普通视图、表格视图、趋势视图 11.监测主机、显示屏幕、内置电池一体化 12.全自动开启监测功能：仅连接电极即可自动开始监测 14.可扩展至6通道及以上经皮氧监测模块与电极 15.智能定标功能：自动对电极进行定标，以确保监测仪随时处于准备工作状态 16.可根据需要自定义监测温度及加热时间，安全计时结束后自动停止加热 17.具备事件标记功能：可标记事件，准确捕捉刺激下的反应 18.主机配备内置电池，便于病床间移动。 19.具备数据存储功能，可存储48小时及以上的监测数据，可在设备上直接回顾病人数据 20.主机具备USB和RS232接口，USB接口可导出患者信息及监测数据，可选择数据导出间隔 21.具备直接打印功能：无需导出数据或连接电脑即可直接连接打印机打印监测结果，可连接喷墨（彩色）或激光（单色）打印机 22.内置换膜及操作步骤的视频教程，可在设备屏幕上直接播放演示，指导临床正确高效使用设备 23.系统为中文界面，可切换为其他语言
足底压力步态分析系统 | 台 | 1 | 20 | 20 | 2．采集模式：站立静态采集模式、步行动态采集模式 3．采集显示方式：实时采集和实时显示 4．支持患者状态：光脚、穿鞋 5．压力板： 5.1有效采集区域长度≥120cm， 5.2有效采集区域宽度≥60cm， 5.3整体长度≥100cm 5.4整体宽度≥100cm 6．压力板配置传感器数量：≥10000个 7．压力板配置传感器密度：≥4个/cm² 8. 传感器类型：压阻式 9．采集频率≥400HZ 10．量程≥200N/cm² 11．力测量精准度误差率≤最大量程的±2% 12.软件功能: 13. 1提供单足滚动周期的时间参数，并可细化≥5个关键节点将单足滚动期细分为≥4个阶段逐级分析 13.2 提供步态周期的完整时间参数,至少包括：支撑期、摆动期，双支撑期及多周期 13.3提供步态周期的完整空间参数，包括：步长、跨步长、步宽、足轴角度、重心移动轨迹、重心移动速度 13.4 提供完善整足分区分析功能 13.5可显示足底各区域压力压强随时间变化曲线，各区域接触面积，并可提供手动分区调整优化的功能。 13.5可显示足底各分区开始及结束时间、接触百分比、最大峰值、最大峰值时间、压强值等 13.6可显示足弓指数，并提供正常足弓值范围 13.7可精细掌握受试者的压力中心实时变化情况，对压力中心轨迹移动动态分析 13.8显示人体静态站立或动态行走时的重心分布，重心偏向与重心偏离。 13.9系统提供单足内外翻量化评估数据，可对单足滚动周期内后跟触地阶段、足中支持阶段13.10和蹬伸离地阶段分别进行内外翻量化分析，提供曲线图表分析及正常范围参考 13.11提供糖尿病足风险预判指标，提供矫形鞋垫设计功能，出具矫形鞋垫处方。 13.12对单足多次测试数据进行压力值平均拟合分析，也可对多次测试数据进行接触面积的平均拟合分析，同时提供左右两足在拟合数据和单次测量数据的对比功能。 14.数据打印输出中文报告，同时支持测试分析页面的打印输出
血压脉波检测仪 | 台 | 1 | 10 | 10 | 1.性能指标 1.1 血压性能： 1.1.1血压测量范围：0mmHg～300mmHg； 1.1.2分辨率：1mmHg; 1.1.3可重复性：±4mmHg； 1.2 脉率性能： 1.2.1 脉率测量范围：35-185bpm; 1.2.2 脉率测量精度：±2bpm; 1.2.3 脉率分辨率：1bpm； 1.3 心率性能： 1.3.1测量范围：30次/分-300次/分; 1.3.2测量误差：±1次/分或±5%取最大值； 1.4气泵自动加压； 1.5线性放气：不受气压的影响，通过算法自动控制实现线性放气，提高测量准确度 2．检测参数 2.1下肢血管阻塞检测：ABI（踝臂指数）、TBI（趾臂指数）； 2.2上肢血管阻塞检测：BAI（臂踝指数）； 2.3血管僵硬度检测：PWV； 2.4 R-R间期检测：HR（心率）、心率均值、R-R间期均值、R-R间期标准差、R-R间期变异系数、R-R间期统计直方图、R-R间期趋势曲线图； 2.5运动负荷事件对比：ABI历史数据趋势图、血压检测列表； 2.6 与心脏功能评价相关的测量参数（STI）： PEP（射血前期）、ET（射血时间）、ET/PEP（射血指数）； 2.7其他参数： 2.7.1四肢动脉血压：SBP（收缩压）、DBP（舒张压）、MBP（平均压）、PP（脉压）； 2.7.2 ECG(心电波形)、PCG(心音波形)、HR（心率）； 2.7.3 PVR波形以及与PVR波形相关的定量测量参数： UT（脉搏波上行时间）、%MAP； 2.7.4 AI（反射波增强指数）； 2.7.5 BMI（体质指数）； 3. 技术要求 3.1三种及以上检测模式：包含四肢同步检测、单侧检测、单肢体检测等。 3.2在同一心动周期内，四肢血压同步测量SBP(收缩压)、DBP(舒张压)、MBP(平均动脉压)、PP(脉压差)，保证ABI、BAI测量结果准确性； 3.3联网功能： 3.3.1支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口，将检测数据传输至各医院网络系统； 3.3.2 可通过Wi-Fi或串口连接身高体重等其他外接设备，自动获取外接设备的检测信息，统一管理受检者信息，增加检测便捷性。 3.3.3 联网方式：支持有线、WIFI、移动联网（可选）等多种联网方式，满足多场景的使用需求。 3.4在线升级： 系统免费在线升级，无需数据备份，线上即可完成软件和插件升级，方便快捷。 3.5云服务功能 3.5.1建立健康账户，完成信息登记； 3.5.2检测结果直接传输至受检者 3.6病案管理： 3.6.1可保存、显示、搜索、修改、删除病案； 3.6.2病例导出功能； 3.6.3可追加检测、重新检测； 3.7病历查询功能 3.7.1具有多种查询方式，可按病案号、姓名、出生日期等信息进行病例检索； 3.7.2可支持今日、本周、本月等病例的快速筛选统计； 3.7.3支持检测结果的筛选，便于异常病例/正常病例的快速分类 3.8报告单：可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求。 3.9充气目标值的设置，可根据受检者情况调整充气目标值至最佳状态，提升检测结果准确性。 3.11滤波功能：可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波自动滤掉，以保证结果准确。
人体成分分析仪 | 台 | 1 | 20 | 20 | 3.阻抗: 通过不同的频率分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行电阻抗测量 电抗：通过不同的频率在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行电阻抗测量。 4.人体成分计算方法：据实测量不使用经验值估算 5.相关实验：与DEXA相关性实验 6.测量年龄范围：3～99岁 7.测量模式：自助模式及专家模式 8.重要测量值：内脏脂肪面积（VFA）、节段浮肿（Segmental Edema） 9.主要测量值： 体重、身体总水分、细胞内水分、细胞外水分、蛋白质、无机盐、肌肉量、去脂体重、骨骼肌、体脂肪含量、BMI、体脂百分比、腰臀比（WHR）、内脏脂肪面积、节段肌肉量/节段肌肉百分比、节段脂肪量、节段脂肪百分比、浮肿指数、节段浮肿指数、营养评估（蛋白质、无机盐、脂肪）、体重管理、肥胖分析、均衡分析、身体力量、健康诊断、目标体重、重量控制、脂肪控制、肌肉控制 健康评估、肥胖度、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、基础代谢量（BMR）、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、各测试项目标准范围、体成份测量历史数据 10.附加测量值： 肥胖度（OD）；身体细胞量（BCM）；骨矿物质含量（BMC）；基础代谢率（BMR）上周长（AC）、上臂无脂肪周长（AMC）；人体测量（体型报告纸可选）NECK 颈部周长、CHEST胸围、ABD腰围、HIP臀围、AC上臂周长、AMC上臂 无脂肪周长、THIGH大腿周长 11.评估类型： 营养评估、体重管理、肥胖分析、身体均衡分析、健康诊断、重量控制 12.可储存结果≥100,000次 13.报告纸：报告纸输出检测结果项目可根据客户需求更改 14.儿童生长发育生长曲线功能 16.生物电阻抗矢量图：可生成最近两次矢量图对比图 17.额定电流为保证设备的安全性，可以安全测量孕妇、儿童等特殊人群
眼底照相机 | 台 | 1 | 25 | 25 | 1、类型：免散瞳眼底照相机，不需要散瞳剂； 2、操作模式：无需人工调整，一键完成双眼自动拍照；自动切换左右眼、自 动寻找瞳孔、自动校准瞳孔位置(实现自动追踪，上下左右)、自动对焦、自动 闪光，自动拍照； 3、操作者方位：病人侧，对侧，旁侧；仪器可贴墙放置，减少空间占用； 4、闪光强度：标准4WS,≥15档可调； 5、视场角：45/30°或等同(数码变焦); 7、照相瞳孔直径：45°:4.0mm或以上； 8、小瞳孔直径：3.3mm或以上； 9、显示屏：≥10英寸触摸屏显示器，可水平旋转360度、垂直旋转180度、 具备重力感应； 10、 内部固视标：采用液晶点阵，其中周边模式有9点固视标，DCM 模式用于 糖网筛查； 11、 额托：电动额托自动升降； 12、真实色彩眼底图像：采用专利技术的高质量医用CCD 传感器； 13、 附加模式：立体照相，眼前节照相； 14、储存模式：U 盘，数据采集系统，可轻松连接医院PACS 其中，采用U盘图像存储方式，可将设备搬至社区及边缘地区用于筛查及体检； 15、 患者屈光度校正范围： 无屈光度补偿镜片： -13D 至+12D 使用凹补偿透镜： -12D 至-33D 使用凸补偿透镜： +11 D 至+40D
血糖测试仪 | 台 | 1 | 8 | 8 | 2.葡萄糖监测频次：≤每1分钟自动监测1次葡萄糖，每天不低于1440个血糖值 3.校准类型：免校准亦可校准 4.MARD值：≤8.66% 6.传输：蓝牙/无线 7.数据传输方式：主动传输 8.血糖监测范围：2.2mmol/L-25.0mmol/L 12.佩戴部位：腹部、手臂 13.具备多种报警方式，可亮灯、震动、声音、屏幕提示，具备高低血糖预警功能 14.监测时长：≥7天 15.预热时间：≤60分钟 16.传感器免组装：是 17.配备的血糖管理系统需要具备动态血糖、胰岛素泵、指血血糖等设施设备数据接收、并表、实时提醒功能，方便科室开展全科、全院3C+数字化血糖管理 18.配备系统免费提供给医院使用，同时开放设备数据传输端口供医院数据对接
特定蛋白分析系统 | 台 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1、可同时检测糖化血红蛋白、尿微量白蛋白和尿肌酐的最终浓度。 2、检测原理： a)糖化血红蛋白(HbA1c) ：高效液相微柱色谱法，全定量检测 b)ACR: 干式免疫散射法，全定量检测 3、检测性能 （CV值）： a)HbA1c：<2% b)ACR：<6% 4、检测范围： a)糖化血红蛋白(HbA1c) 20～140 mmol/mol（或4～15%） b)尿微量白蛋白5.0－200.0 mg/L； 5、样本类型及用量： a)HbA1c：利用1.5μl指尖血或静脉全血均可 b)ACR：3.5μl尿液， 6、检测时限： a)HbA1c：≤3min15s b)ACR：≤5min35s 7、报告类型： a)HbA1c：可同时报告mmol/mol (IFCC), % (NGSP), mmol/L( eAG) b)ACR：可同时报告尿白蛋白、尿肌酐及比值结果。 8、仪器使用方便 a)仪器自动定标，无需手工操作 b)加样后全自动，全定量检测 c)无需其他特殊保养，如更换配件等 d)可采用触屏操作模式 e)自动条形码识别项目 f)可通过USB进行软件升级 g)可通过RS 232C、 USB进行数据导出及管理 9、是否有原厂质控品 * a)HbA1c：有 b)ACR: 有