## Sheet1
配置清单
序号 | 产品 | 参数
1 | 摄像主机 | 1. 输出分辨率支持≥1920x1080，逐行扫描。 2. 集成图文工作站功能，可术中记录全高清录像及高清图片。 3. 主机可同时处理两路图像信号。 4. 可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。 6. 可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。 7. 术野画面至少5级亮度可调。 8. 术野画面至少5级电子放大功能。 9. 至少2种纤维镜图像优化功能。 10. 术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。 12. 至少4 个USB接口。
2 | 摄像头 | 1. 采集像素：摄像头像素不小于1920 x 1080，16：9，逐行扫描。 2. 全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。 4. 摄像头3个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、增益、色彩。
3 | 内窥镜 | 1. 0° 内窥镜，直径2.7 mm，长度 110 mm 2. 支持可高温高压消毒 3. 带光纤接口。
4 | 光源 | 医用内窥镜冷光源 1. 色温≥6000K； 2. LED灯泡，寿命≥30000小时； 3. 可变亮度控制微调，可一键开启或关闭照明；
5 | 监视器 | 1. 尺寸≥27寸，医用级全高清监视器，能提供高分辨率的图像； 2. 分辨率≥1920 x 1080，宽高比16：9； 3. 视角（水平/ 垂直）：178°/ 178°； 4. 双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等； 5. 输入信号：DVI（x 2）、3G-SDI、RGB、S-Video、复合视频； 6. 输出信号：DVI、3G-SDI、S-Video、复合视频。
6 | 导光束 | 纤维导光束 1. 长度≥230cm。 2. 直径3.5mm。 3. 具备安全卡口。