## Sheet1
三级明细 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（万元） | 主要参数
肌电图/诱发电位仪 | 台 | 2 | 40 | 80 | 肌电图通道数：≥6通道。支持双放大器连接。放大器噪声水平：≤0.4uV；共模抑制比≥124dB(平衡模式)；听刺激器耳机最大强度：≤132 dB。输入阻抗：≥1000MΩ；放大器A/D转换≥16 bit；低通滤波包括：20Hz-20KHz；；电流刺激强度：0-100mA；电流刺激输出模式：单、交替、突发、串、冲撞；标准声学耳机和内插式耳机可选；听刺激器耳机最大强度：≤132 dB；具备运动传导速度测定,感觉传导速度测定,inch微移定位,F-波,H-反射功能；具备重复频率电刺激, 瞬目反射，植物神经电反应功能；具备定量肌电图分析：静息电位、单MUP、多MUP自动及手动分析、干扰相(重收缩)自动分析功能；具备体感诱发电位（上肢体感、下肢体感、脊髓诱发、三叉神经体感等）；可连接经颅磁刺激器，实现运动诱发和皮层功能测量；具备磁电和电磁同步触发刺激功能
脑电图 | 台 | 1 | 35 | 35 | ‌通道配置：24通道及以上，支持扩展至32导联；共模抑制比：≥120dB。噪声电平：≤0.4μVrms（动态模式下≤0.5μV）。‌无线传输：支持WIFI/蓝牙。抗干扰设计：直流供电，无需地线与屏蔽室。硬件配置‌：电极类型：支持表面电极、蝶骨电极、SpO2/CO2传感器等多模态信号接入；阻抗检测：实时显示电极接触状态，阻抗阈值≤5kΩ。‌供电与续航‌：动态记录盒：内置锂电池，连续工作≥24小时。便携性：支持笔记本或平板端操作，适用于床旁监测。软件功能‌：‌数据分析‌ 自动识别：棘波检测、昏迷指数计算、能量频谱分析。三维地形图：支持任意病例数据生成动态脑电地形图。数据格式：兼容EDF国际标准，支持多中心数据共享。‌临床应用‌：事件标记：动态记录中标记癫痫发作时间点。扩展功能：支持视频同步记录、闪光刺激诱发测试。可扩展睡眠多导放大器、无线输入盒等模块。
检眼镜 | 台 | 2 | 0.3 | 0.6 | ‌观察系统‌ 视场角：≥5°; 照度范围：0~150Lx连续可调（最大照度≥150Lx）；光斑类型：标配5种光阑（直径0.2~4mm）；显色指数：≥85%（真实还原眼底色彩）；硬件设计‌：电源方案：连续使用≥4小时；自动断电：仪器归位后自动关闭电源。镜眼距适配：支持12~20mm调节。
磁刺激仪 | 台 | 1 | 100 | 100 | 双线圈设计：同时配备深部线圈（DTMS）和常规线圈（TMS），支持深部刺激（深度可达6-8cm）与常规刺激的双模式输出。刺激模式：支持单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、Theta Burst刺激（TBS）等模式，支持高频刺激。MEP模块>4通道：可实时同步记录多靶肌的运动诱发电位信号，支持与脑电图（EEG）、近红外脑功能成像设备等联用。脉冲频率调节：频率范围0.1~100Hz连续可调。输出强度：支持静息运动阈值（RMT）的120%强度输出。持有中国医疗器械注册证。