呼吸肌力评估设备技术参数

一、技术要求：

1、适用范围：小儿至成人的呼吸功能检查，用于满足临床诊断和科研需求；

2、 测试项目：

2.1、弥散、残气测试、

2.2、潮气呼吸环分析测试、

2.3、通气功能测试，需包含：慢通气测试、流量容积环测试和最大通气量测试

2.4、阻断法气道阻力测试、

2.5、呼吸肌力测试、

2.6、气道反应性检查：包括舒张试验和药物激发试验规程

2.7、 运动激发试验规程

2.8、主要测量参数要求：

2.8.1 慢通气功能：VCmax,  VT, BF, MV, ERV, IC…

2.8.2 流量容积环和用力时间肺活量：FVC, FEV0.75, FEV1, PEF, FEF25, FEF50, FEF75,FEV1%…；

2.8.3 每分最大通气量：MVV, FEV1*30, VR%…；

2.8.4 气道反应性检查：PD20、CHG%…；

2.8.5 快速阻断法气道阻力：Rocc、Gocc；

2.8.6 一口气弥散残气：DLCO、KCO、RV、FRC、TLC…；

2.8.7 内呼吸法弥散残气：DLCO-ib、KCO-ib；

2.8.8 呼吸肌力：P0.1、PIMAX、PEMAX、P0.1 CO2-1、P0.1 CO2-2

3、采用超声流速测量技术：

3.1 通气检测回路每个测试者单人使用，不同测试者完全无共用接触呼吸回路，且每个病人可更换，杜绝交叉感染风险；提供完整呼吸回路样品以证明达标。

3.2 传感器中间没有任何阻力筛网等障碍物，呼吸阻力为零；

3.3 只使用一个流量传感器即可全部覆盖从小儿至成人的呼吸功能检测，不需要更换，避免重复定标的问题；

4.2 全自动、免定标，自动环境校正，容量免定标，无需繁琐的人工定标筒定标工作；

5、 具备CO红外气体分析器：测量范围： 0 - 3300 ppm CO，测量精度： ± 0.001%。

6、具备CH4红外气体分析器：测量范围：0 - 3300 ppm CH4，测量精度： ± 0.001%。

7、弥散测试方法：应符合ATS/ERS国际规范的快速一口气法弥散残气测定，标准气体采用CH4/CO/N2/O2混合气