| 设备名称 | 呼吸睡眠监测仪 |
| --- | --- |
| 技术参数： |  |
| 1 | 适用于儿童及成人。 |
| 2 | 设备的医疗器械注册证中，其适用范围中必须注明所能监测的生理指标，需包含脑电、眼动电、肌电、心电、呼吸气流、胸腹呼吸、体位、脉率、腿动、鼾声、脉搏血氧饱和度、环境光等重要参数。从而符合国家医疗收费标准。 |
| 3 | 设备原始采集而非软件分析指标的通道数≧42导，包括呼吸睡眠监测仪和脑电放大器组成， |
| 5 | 主要监测：呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立胸导联、独立腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、体位、体动、下肢活动（4导）、环境光、模拟气流、实时阻抗、信号指示灯、电池电量、阈值报警、蓝牙通道、视频、音频、扩展通道等参数 |
| 6 | 主要监测脑电（10导）、眼动电（2导）、下颌肌电（3导）、心电（2导）、鼾声等参数， |
| 8 | EEG\EOG\EMG共模抑制比＞ 116dB |
| 9 | 内部噪声折合到放大器输入端≤0.9μV |
| 10 | 输入阻抗:≥ 10 MΩ，设备具有24位高采样精度，采样频率必须等于存储频率，且可达500Hz；不可高采样率，低存储率，可能导致采集信号衰减 |
| 12 | 血氧饱和度：测量范围：35%~100%，70%-100%范围内绝对误差≤±2%。 |
| 13 | 设备具有无线遥测功能， |
| 15 | 硬件模块配有可检测设备所处环境的声音功能 |
| 16 | 设备采用大容量锂电池直流电源供电，实时监测模式下续航时间可达24小时 |
| 18 | 设备具有环境光监测功能，可通过环境光自动识别出关灯和开灯时间 |
| 20 | 可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号 |
| 24 | 配套睡眠分析软件具有全中文操作界面，可判断睡眠分期（包含开始/熄灯时间、结束/开灯时间、总睡眠时间、睡眠潜伏期、REM睡眠潜伏期、睡眠分期等）、判断呼吸事件（包含呼吸暂停指数、低通气指数、呼吸暂停+低通气指数、呼吸努力相关微觉醒指数等）、判断心电事件（包含睡眠期平均心率、睡眠期间最高心率、睡眠期间最低心率）。 |
| 25 | 配有高清视频监控功能 |
| 26 | 配备移动台车 |
| 27 | 软件可自动翻页和滚动 |